2024年度检验检测机构资质认定监督检查（泉州市局抽查）情况公示表

| 序号 | 检验检测机构名称 | 存在的主要问题 | 整改及处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州鑫明机动车检测有限公司 | 现场未能提供设备制造商、软件供应商提供的检测设备及配置软件符合有关标准的验证资料、现场未能提供铅锤等外检工具；现场未能提供逆反射系数测量仪等仪器的检定/校准结果的符合性确认的记录；仪器设备的期间核查计划未明确相关核查方法；底盘动态检验区区域不明确、路试车道缺标志与隔离栏等安全防护设施、底盘检验地沟缺通风排气设施、检测车间出口交通引导标线不完善 | 提醒纠正处理 |
| 2 | 泉州泉港鑫明机动车检测有限公司 | 该站质量手册有修订，但体系内审未依据现行有效的新的评审准则和机动车检验机构资质认定评审准则补充要求；现场未能提供钢卷尺（1968510）等外检工具的检定/校准有效期内的证书；驻车拉力性能测试仪未安装；仪器设备的期间核查计划未明确相关核查方法；底盘动态检验区区域不明确、缺“预检区”标志、路试车道标志及隔离栏不完善、检测车间出口与外部修理厂进出通道交叉区域缺隔离栏等设施 | 提醒纠正处理 |
| 3 | 永春强能机动车检测有限公司 | 该站质量手册编写依据RBT/214-2017于2020年编制，未依据现行有效的新的评审准则和机动车检验机构资质认定评审准则补充要求进行修订；数显轮胎花纹深度尺不能开机、驻车拉力性能测试仪未安装；未建立标准气体台账；缺“预检区”标志、驻车拉力制动性能测试仪未安装、服务大厅未公示资质证书及服务监督电话等信息 | 提醒纠正处理 |
| 4 | 惠安县宏兴机动车检测有限公司 | 现场未能提供设备制造商、软件供应商提供的检测设备及配置软件符合有关标准的验证资料；漆膜测厚仪不能正常开机；驻车坡道有杂物、底盘检验地沟缺通风排气等设施 | 提醒纠正处理 |
| 5 | 德化城东机动车检测有限公司 | 现场未能提供设备制造商、软件供应商提供的检测设备及配置底盘动态检验区区域不明确；缺“预检区”标志软件符合有关标准的验证资料；未制定2024年度仪器设备的检定/校准计划表 | 提醒纠正处理 |
| 6 | 安溪县创安机动车服务有限公司 | 质量手册未按现行有效的《机动车检验机构资质认定评审补充要求》更新、现场提供的 2024年内部审核、管理评审计划依据失效的RB/T218-2017版本；现场未能提供检测软件符合性验证材料；现场未能提供2024年度仪器设备检定校准计划；现场未能提供尾气分析仪效验所需的标准气体；明示的安全技术检验项目和技术要求为失效版本 | 提醒纠正处理 |
| 7 | 泉州越发机动车检测有限公司 | 现场未能提供检测软件符合性验证材料；现场未能提供砝码、转速计、大气压力表、水平尺检定/校准证书；校准证书符合性确认缺技术参数及要求等内容；闽C07519底盘部件检验时间仅为47秒；闽C3AA66发动机转速检测过程数据为0；底盘动态检验区缺始止线、底盘检验地沟缺排气设施、空压机缺安全防护措施 | 提醒纠正处理 |
| 8 | 华东（泉州）汽车检测中心有限公司 | 质量手册内容未按现行有效的《机动车检验机构资质认定评审补充要求》更新；2024年度管理评审计划缺《机动车检验机构资质认定评审补充要求》、法律法规等主评审依据；监督台信息不全（缺监督电话及岗位信息）；施宣贤劳动合同有效期至2023年12月8日 | 提醒纠正处理 |
| 9 | 晋江合胜机动车检测有限公司 | 缺法人授权文书；现场未能提供质量管理体系文件；未能提供2024年度培训计划和记录；2024年8月22日内部审核记录未签字，未能提供2024管理评审计划和记录；现场未能提供检测软件符合性验证材料；现场未能提供2024年度仪器设备检定/校准计划；FLB-100透射式烟度计（出厂编号：201056109S、201056209S、201056009S)、轮胎花纹深度尺、砝码、转速计检定/校准证书。轮胎压力表（出厂编号：1808889）检定有效期至2024年4月26日；现场未能提供期间核查程序和方法、2024年度仪器设备期间核查计划和记录；现场未能提供仪器设备检定/校准结果技术确认记录；鲁H7N678、鲁H617S3底盘动态检验行驶距离不足20m，且视频未检方向盘自动转动量，左右高度差数据异常（左33mm、右37mm),底盘检验员陈群友，监管平台为张贻生，引车员张贻栽准驾车型C1，与准驾车型不符；皖L0B85挂仪器部分记录单缺汽车列车整车制动率，缺左右高度差记录；预检区、底盘动态检验区标识缺失；检测车间、驻车坡道前杂物多；底盘部件检验地沟缺防跌落及排气设施；路试跑道宽度线、起止线模糊，缺安全防护措施；明示的监督台信息不全（缺重要岗位人员及监督电话等）；检测车间部分消防设施失效 | 责令限期整改 |
| 10 | 南安市铭安机动车检测有限公司 | 缺法人授权文书；2024年度内部审核、管理评审计划和记录；现场未能提供环保检测软件符合性验证材料；2024年度仪器设备检定/校准计划内容不全（缺水平尺、5m钢卷尺、砝码等设备）；环保3号线工位车辆后部视频模糊不清，1、2号线工位视频未能拍全车辆前部；底盘动态检验区起始线、终止线标识缺失；明示的监督台信息不全（缺重要岗位人员及监督电话等）；检测场地停放与检测无关车辆；向客户明示柴油车检测过程视频未能显示 | 提醒纠正处理 |
| 11 | 石狮市铭宝机动车检测有限公司 | 现场未能提供柯有志签署雠在本机构从业的自我承诺声明；现场未能提供检测软件符合性验证材料；现场未能提供2024年度仪器设备检定/校准计划及水平尺检定/校准证书；现场未能提供NHA-509汽车排放气体测试仪（NOX部分）校准结果符合性记录；未制订2024年度仪器设备期间核查计划；监督台信息不全（缺人员岗位信息等）；检测车间停放与检测无关车辆 | 提醒纠正处理 |
| 12 | 泉州市润锦机动车检测有限公司 | 缺2024年度内部审核、管理评审计划；现场未能提供检测软件符合性验证材料；现场未能提供砝码、转速计检定/校准证书；现场未能提供CHC-602汽车排放气体测试仪（NOx部分）校准证书结果符合性确认记录；底盘检验地沟缺排气设施，摩托车前照灯检测缺1m检验线，检测车间现场停放与检测无关的车辆 | 提醒纠正处理 |
| 13 | 泉州市信胜机动车检测有限公司 | 现场未能提供铅锤等外检工具；仪器设备的期间核查计划未明确相关核查办法；底盘动态检验区区域不明确；缺“预检区”标志；驻车拉力制动性能测试仪未安装；环保2号线车后部视频未能覆盖检测区域 | 提醒纠正处理 |
| 14 | 福建绿家检测技术有限公司 | 土壤与行泥共用前处理间，没有防止交叉污染的措施；土壤采样工具缺少少原状取土器；土壤制样工具缺少玛瑙研钵，过筛用尼龙筛未配套全。污泥的制样缺少真空冷冻干燥设备；LJBG-B24031503 检测报告中的土壤采样记录缺少样品类别、采样深度的记录，缺少对样品的时效性、完整性和保存条件的样品交接记录，缺少士壤平行样，采样设备清选空白；分包项目无交接记录 | 提醒纠正处理 |
| 15 | 福建省东海检测技术有限公司 | - 东海检测〔2023〕年第041701号检测报告的采样原始记录缺少土壤采样位置图；土壤风干2室没设窗户 | 提醒纠正处理 |
| 16 | 福建省海峡环境检测有限公司 | 闽海峡环检 A2024050602检测报告的采样原始记录缺少土壤采样点位图、采样层次、采样深度的信息，样品的描述不完整等，其样品接样单没有对样品的时效性、完整性和保存条件进行检查；没有设置独立的土壤制样室，土壤风干间没有通风窗户；土壤采样工具缺原状取土器等；缺少采样器清洗空白 | 提醒纠正处理 |
| 17 | 福建省中芯环境检测有限公司 | 分析天平室放置许多土壤样品，纯水室放置了保存土壤样品的冰箱；中环检（2023）第050201号检测报告的采样原始数据缺少土壤样品采样位置图，其样品交接记录表缺少对样品的时效性、完整性检查的信息 | 提醒纠正处理 |
| 18 | 海策环境检测（福建）有限公司 | 未设置专用的土壤样品制样室；土壤风干室没有窗户；分析天平室与臭气嗅辨室互通，且没有温、湿度控制设备；未设置独立的样品室；土壤采样工具缺少铁铲、手工钻探设备，原状取样器等；土壤制样工具缺少玛瑙研钵等；2023 年未参加能力验证或比对 | 提醒纠正处理 |
| 19 | 科瑞环境检测（福建）有限公司 | - 废液收集桶没有相应的标识；臭气配气室没有排气设备 | 提醒纠正处理 |